附件2：荧光胶体金试剂盒配套检测设备要求

荧光胶体金试剂盒配套检测设备要求

本次寻源的荧光胶体金试剂盒配套检测设备需满足如下技术要求：

1. 适配要求

设备可全面适配本次寻源范围内全部5款荧光胶体金试剂盒检测需求，能够自动识别检测项目类别，并自动匹配调用对应标准曲线，全程无需人工手动参数设置。

2. 检测性能

采用荧光免疫层析定量检测技术原理，单张检测卡检测读取时长 ≤15 秒 。

3. 结果判读与数据管理

（1）设备可自动输出样本定量检测数值，并依据各项目限量判定标准，自动完成检测结果合格/不合格判定。

（2）设备内置存储容量不少于10000条检测数据，所有检测全过程数据完整可追溯。

4. 基础硬件性能

（1）整机重量≤5kg，设备内置备用电池可满足户外移动连续作业时长≥8小时；

（2）设备工作环境温度范围为-10℃～45℃，可适配养殖场及各类现场移动作业场景；

（3）设备集成内置网卡，具备无线网络通信功能，具备标准化数据传输接口及通信协议，保障检测数据传输稳定、实时、顺畅对接。

5. 资质文件要求

投标方须提供配套检测设备材料，包含以下内容：

（1）设备产品出厂合格证书；

（2）设备性能验证检测报告；

（3）设备相关合法合规资质证明文件。